Kalibrering pH-meter, 2- punktskalibrering

1. Ta pH-meteren ut av oppbevaringsbeholderen og spyl forsiktig av elektroden med avionisert vann.
2. Sett elektroden ned i bufferløsning med pH 7 og rør forsiktig rundt med elektroden i bufferen, trykk på pH-knappen.
3. Sett temperaturen til ca. (romtemperatur)
4. Juster med kalibrering til det står 7,00 i vinduet.
5. Ta elektroden ut av bufferen og skyll med avionisert vann.
6. Sett elektroden ned i bufferløsning med pH 4 og rør forsiktig rundt med elektroden i bufferen.
7. Juster med temperaturen til det står 4,00 i vinduet. **(NB! Ikke rør kalibrering)**
8. Ta elektroden ut av bufferen og skyll med avionisert vann.

Nå er elektroden klar for bruk, husk å skyll elektroden med avionisert vann mellom hver måling. Ikke slå av pH-meteret, da må du kalibrere på nytt.